## Sheet1
珠海市第五人民医院（南水院区）智慧病房项目建设需求
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数需求
1 | 交换机 | 台 | 满足部署需求
2 | 智慧病房集成管理平台（院级平台） | 套 | 1 | 1、需要与目前平沙院区所用平台对接，功能相容。 2、需要与医院HIS、电子病历等相关业务系统对接。
3 | HIS数据处理模块 | 套 | 1
4 | 病区管理系统 | 套 | 4
5 | 医护主机 | 台 | 4 | 技术参数 1、尺寸：≥10.1英寸IPS液晶屏 2、分辨率：≥800*1280 3、触摸：触摸设计 5、CPU：四核ARM架构，主频≥1.5GHz 6、内存：≥2GB 7、FLASH：≥8GB 8、音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式 9、音频采样率：可定制，默认16KHz采样率 10、网卡：10Mb/100Mb自适应 11、通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 12、刷卡模块：支持IC读卡模块的接入 13、麦克风 14、接口：报警输入、报警输出 15、满载功率：≦6W 17、摄像头：≥200万像素 18、工作时间：可7×24小时不间断工作 19、工作温度：-10℃~55℃ 20、环境湿度：≤95% 21、安装：桌面台式 22、显示屏方向：竖屏显示 23、面板按键：呼叫保安、知晓、接听实体按键 功能需求： 1、支持呼叫接听、对讲，免提/听筒等方式；可以拨号或一键呼叫任何一个病床分机，直接自动接听通话；有患者呼入时，可以免操作，也可以摘机与主呼方通话； 2、显示HIS同步过来的整个病区的病人信息一览表，显示患者的基本信息、住院号、护理等级、费用类别、诊断信息等信息，可查看病人的详细信息，显示效果可根据医院要求换肤显示；可支持按照不同护理级别来筛选显示； 3、分组振铃功能，对于患者的呼叫，医护主机可以根据不同医护组的患者呼叫，会有不同的响铃铃声，让护士人员可以通过铃声就可以很清晰的区分是否自己的患者在呼叫，及时响应处理； 4、医护主机可以一键回拨或拨号方式，呼叫患者床头分机或医生值班室分机，直接提醒或者找患者及医生； 5、医护主机对办公区、病区进行分组语音、喊话、文件广播； 6、医护主机支持接听访客的一键呼叫，进行视频通话对讲，并支持开锁让访客进入，同时也可以在医护主机操作监视同厂家病区门禁主机，查看楼道的情况； 7、医护主机支持监控病房或走廊公共区域的主流品牌的网络摄像头，便于护士操作，无须进入病房查房； 8、护士可通过医护主机设置呼叫托管，被托管病区的呼叫信息自动转至托管病区的医护主机上，可以管理2个以上的病区； 9、医护主机具有记录查询页面，可查询最近7天内的呼叫记录，可显示床号、通话时间长、处理状态、呼叫发生时间等，并支持回放语音记录； 10、医护主机可以自行调节振铃或报号音量、时间显示等；
6 | 病房分机 | 台 | 58 | 技术参数： 1、尺寸：≥10.1英寸IPS液晶屏，竖屏 2、分辨率：≥800x1280 3、触摸：触摸设计 4、音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式 5、音频采样率：可定制，默认16KHz采样率 6、网卡：10Mb/100Mb自适应 7、通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 8、刷卡功能：可扩展支持IC/ID等多种卡类型 9、告警门灯：可扩展告警门灯（红、黄、蓝、绿） 10、供电方式： POE或DC 12V 11、满载功率：≤10W 12、工作时间：可7×24小时不间断工作 13、工作温度：-10℃~55℃ 14、环境湿度：≤95% 15、材质：钢化玻璃面板 16、外观：防尘防爆处理 17、边框颜色：白色 18、安装：壁挂式 功能需求： 1、病房分机能接收患者的呼叫，便于护理人员在走廊区域直接接听，进行通话； 2、护士定位功能，护士进出房间，通过刷卡或触摸按键操作方式进入护理到位，对应的告警门灯绿色灯亮，便于患者或家属寻找护理人员； 3、显示病房、病人、医生、护士等信息，并根据院方的需求可定制病房显示医护人员信息界面功能； 4、查看医护人员详细简介； 5、可外接卫生间防水分机和告警门灯； 6、定时开关屏控制； 7、系统设置，调节音量大小、时间显示等; 8、支持扩展多国语言版本（英文、繁体等）; 9、设备在线检测与升级。
7 | 告警门灯 | 个 | 58 | 技术参数： 1.供电方式：连接病房设备，由病房设备供电 2.工作电压：DC12V 3.功耗：最大1W 4.控制方式：GPIO方式 5.工作温度：-10℃～50℃ 6.工作湿度：10% ～ 90% 7.安装方式： 壁挂式 功能需求： 1.用于显示病房的不同呼叫或告警状态； 2.支持3个标准颜色，以及多种混合颜色显示； 3.红色常亮：普通呼叫；闪亮：卫生间紧急呼叫； 4.黄色常亮：常亮：换药呼叫/输液报警或离床报警； 5.绿色常亮：护理；闪亮：增援呼叫； 6.蓝色闪亮：CODE BLUE 呼叫。
8 | 病床分机 | 台 | 149 | 技术参数： 1、尺寸：≥8英寸液晶屏 2、分辨率：≥1280*800 3、触摸：电容全触摸设计 4、系统：Android 7.1及以上 5、CPU：四核ARM架构，主频≥1.2GHz 6、内存：DDR3L ≥1GB 7、FLASH： ≥8GB 8、音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式 9、音频采样率：可定制，默认16KHz采样率 10、网卡：10Mb/100Mb自适应 11、通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 12、供电方式： DC12V / POE 13、满载功率：≦5W 10、呼叫手柄分体式安装，手柄线采用直径为4.5mm弹簧线 11、呼叫手柄支持呼叫、手电筒、换药等三按键，按键采用抗菌医用薄膜材料，便于消毒清洁 12、扩展口：miniUSB 13、工作时间：可7×24小时不间断工作 14、工作温度：-10℃~55℃ 15、环境湿度：≤95% 16、安装：嵌入式，可适用各种尺寸治疗带 功能特点： 1、病床分机具有呼叫、换药呼叫、定点护理、增援、复位等功能； 2、病床分机呼叫手柄发起呼叫时，病房门口机、走廊显示屏、医护主机、PDA 都会显示相应的呼叫信息，并提示相关振铃或报号，对应的门灯也会不同提示； 3、病床分机具有呼叫转移并接听功能，护士按下门口分机上的护理键进入本房间后，可在本房内床头分机上与其他房间的患者接听对讲，减少护士往返的奔波；（须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构出具的检验报告复印件，并加盖制造商公章） 4、医护人员可在病床分机操作进入定点护理，并通知到病房门口机、走廊显示屏、医护主机、医护副机，进行信息显示。门灯也会对应绿色灯常亮提醒，可以通过走廊看门灯就可以定位医护人员的位置； 5、请求增援呼叫在病床分机进入定点护理中状态下发起，对应的病房告警门灯绿色灯闪烁，医护主机或医护副机可直接接听进行通话； 6、在病床分机上显示 HIS 系统同步的数据，可显示患者的姓名、性别、年龄、住院号、入院时间、入院诊断、护理等级、护理标签、主治医师、责任护士、滚动字幕等相关信息； 7、可以通过触摸操作病床分机，查询检验检查的信息、一日清单费用信息、医嘱等信息，以及查看科室介绍和医院介绍； 8、健康宣教：患者通过病床分机可点播宣教信息或视频，例如术前须知，术后护理宣传，病症护理宣传等； 9、病床分机可以接收医护主机或医护副机的广播； 10、病床分机呼叫，可语音播报“XX 号房 ××号床 呼叫”； 11、可实时检测病床分机的在线状态，方便调试、检修和维护； 12、病床分机可支持接入输液报警装置，实现输液报警功能。
9 | 走廊显示屏 | 台 | 8 | 技术参数： 1、屏幕像素：128*32 2、工作电压： 220V AC 3、工作温度： -10℃～+55℃ 4、安装方式： 悬挂 功能需求： 1、双面双行中文显示窗口，数字显示； 2、显示病区的呼叫信息、日期、时间、标语提示； 3、当患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，走廊显示屏显示，例如：“101床呼叫”，同时语音播报； 4、当医护人员进入病房护理时，走廊显示屏显示，例如：“101病房进入护理中”或“101床进入护理中”； 5、当护士通过床头呼叫终端发出增援时，走廊信息屏显示，例如：“101床请求增援”，同时语音播报。
10 | 卫生间紧急按钮 | 个 | 58 | 技术参数： 1、供电方式：连接病房设备，由病房设备供电 2、工作电压： DC12V 3、功耗： 最大0.5W 4、控制方式： GPIO方式 5、防水等级：≥IP68 6、工作温度： -1℃～50℃ 7、工作湿度： 10% ～ 95%（防水设计） 8、安装方式： 嵌入式 功能需求： 1、安装于病房的卫生间，当患者在卫生间有紧急需求时，可通过防水按钮向医护主机紧急报警，报警方式有按键和拉绳两种方式； 2、与病房分机相连接，在紧急求助时发声、光报警； 3、医护人员必须在该出发点卫生间紧急按钮上才能解除报警； 4、可支持拉绳或按键操作，提供紧急求助呼叫； 5、具有独立的复位开关按键（在紧急按钮下方位置），可复位报警呼叫。